| XSDAL系列多通道数字式仪表 用户手册 - 1、概述. - ① 铝合金外壳，进口优质端子 - ② 报警输出最多8点，变送输出最多4路 - ③ 2~4个测量通道，独立显示。加、减、平均运算功能和最大值、最小值判断功能。 - ④基本误差优于±0.2%F·S。16位A/D转换器。测量速度0.2秒/每通道。 - ⑤抗干扰设计，抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰，抗干扰能力达到III级。 - ⑥显示范围-1999~9999，显示颜色：全红LED显示 - ⑦可设置的多种测量值报警和运算结果报警功能 - ⑧可设置的运算结果变送输出功能 - 2、型号规格. 内容; 代码及说明. XSDAL/A-H. 通道数; 2—; 2通道仪表. 3—; 3通道仪表. 4—; 4通道仪表. 顺序表示第1,2,3,4通道的输入信号(其它输入信号，订货时说明); E; E; E; E; 热电偶 K、S、R、B、N、E、J、T. R; R; R; R; 热电阻 Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53. I; I; I; I; 直流电流（4~20）mA、（0~10）mA或（0~20）mA. V; V; V; V; 直流电压（0~5）V、（1~5）V. MM; M; M; M; 直流mV（订货注明范围）. 报警点数量; T□; T0：无报警 T1~T8：1~8点报警. 变送输出数量（独立供电，全隔离）; A□; A1~A4：1~4路变送. 外供电源; B0; 无外供电源. B1; 外供24V DC，误差小于±5%，50mA. B2; 外供12V DC，误差小于±5%，50mA. B3; 外供精密电压源. B4; 外供精密恒流源. B5; 其它. 通讯接口 (独立供电，全隔离，2400~19.2k仪表地址0~99，应答延迟小于500μs); S0; 无通讯接口. S1; RS-232接口. S2; RS-485接口. 仪表电源; V0; 220V AC. V1; 24V DC. V2; 12V DC. 打印功能（不带可省略）（带硬件时钟）; P; P表示带打印功能. 非标准功能; N; N表示非标功能. - 3、技术规格. - 3.1基本技术规格 电源; 220V AC±10%，功耗小于8VA. 9V DC – 30V DC，功耗小于8VA. | 工作环境; 0℃- 50℃，湿度低于90%R.H. 显示范围; -1999 – 9999. 显示分辨力; 1/10000. 输入信号 类型; 电压：0V – 5V DC；1V – 5V DC 可通过设定选择. 电流：4mA – 20mA；0mA – 10mA；0mA – 20mA 可通过设定选择. 热电阻：Pt100；Cu100；Cu50；BA1；BA2；G53 可通过设定选择. 热电偶：K；S；R；B；N；E；J；T 可通过设定选择. mV信号：100mV；50mV；20mV 需在订货时注明输入范围. 基本误差; 小于±0.2%F·S. 测量分辨力; 1/60000，16位A/D转换器. 测量控制 周期; 通道数×0.2秒. - 3.2选配件技术规格 报警输出; 10种报警方式，通过设定选择。延时报警功能. 继电器输出：触点容量220V AC，3A. 变送输出; 光电隔离. 4mA – 20mA；0mA – 10mA；0mA – 20mA 直流电流输出 通过设定选择，负载能力大于500Ω. 1V – 5V；0V – 5V；0V – 10V 直流电压输出，需订货时注明. 输出分辨力：1/4000，误差小于±0.2%F·S. 通讯接口; 光电隔离. RS232；RS485标准，订货时注明. 仪表地址0 – 99可设定. 通讯速率1200；2400；4800；9600；19200通过设定选择. 配套测试软件，提供组态软件和应用软件技术支持. 打印接口及 打印单元; 内置硬件时钟，停电不影响走时，自动调整闰年，大、小月. 手动；手动+定时；手动+定时+报警三种打印方式通过设置选择. 打印单元为16列字符型微型打印机，1台打印单元只能接1台仪表. 外供电源; 普通电源：用于给变送器供电，输出值与标称值的误差小于±5%，负载能力大于60mA. 24V DC；12V DC；5V DC或其它规格，需在订货时注明. - 4、安装与接线. - 外型尺寸： - 开孔尺寸： | - 接线说明： - 5、参数设置方法. ★ 进入设置状态后，若1分钟以上不进行操作，仪表将自动退出设置状态。 ① 报警设定的设置方法： - 按住 键2秒以上不松开，进入设置状态，仪表显示第1个参数的符号 - 按 键可以顺序选择本组其他参数，按 键调出当前参数的原设定值， - 闪烁位为修改位。通过 键移动修改位， 键增值， 键减值，将参数修改为需要的值 - 按 键存入修改好的参数，并转到下一参数。若为本组最后1个参数，则 - 按 键后将退出设置状态 ★ 如果修改后的参数不能存入，是因为 参数被设置为ON，使本组参数受密 码控制，应先设置密码 ② 密码设置方法： - 按住设置键 不松开，直到显示 ，按 键进入修改状态，在 、 - 、 键的配合下将其修改为1111，按 键，密码设置完成 ★ 密码在仪表上电或1分钟以上无按键操作时，将自动清零。 ③ 其它参数的设置方法： - 首先按②的方法设置密码 - 第2组参数因为是密码参数所在组，密码设置完成后，按 键可选择本组 - 的各参数 - 其它组的参数，通过按住设置键 不松开，顺序进入各参数组，仪表显示 - 该组第1个有效参数的符号 - 进入需要设置的参数所在组后，按 键顺序循环选择本组需设置的参数， - 按 键进入修改状态，在 、、 键的配合下将其修改为需要的值，按 键存入修改好的参数，并转到下一参数。 退出设置：在显示参数符号时，按住设置键 不松开，直到退出参数的设置状态 - 6、功能与参数设置说明. 1、第1组. - 、、、、、、、：1-8点报警设定值，通讯地址为 | 00H – 07H ，参数数值从-1999 – 9999可设置 - 8个报警设置点 - 分别对应AH1、AL1、AH2、AL2、AH3、AL3、AH4、 - AL4指示灯 - 、、、、、、、：1-8点 - 报警灵敏度，通讯地址从08H – 0FH，参数数值从0 – 8000 可设置 - 报警灵敏度：为防止测量值在报警设定值附近波动时造成报警继电器频繁动 - 作，可以根据需要设定1个报警解除的外延区域 例：上限报警时： 2、第2组. - 、、、、、、、：1-8点 报警方式选择，通讯地址从11H – 18H，有10种报警方式可设置： 选择：运算结果 ＞报警设定值报警 选择：运算结果 ＜报警设定值报警 选择：1通道测量值 ＞报警设定值报警 选择：1通道测量值 ＜报警设定值报警 选择：2通道测量值 ＞报警设定值报警 选择：2通道测量值 ＜报警设定值报警 选择：3通道测量值 ＞报警设定值报警 选择：3通道测量值 ＜报警设定值报警 选择：4通道测量值 ＞报警设定值报警 选择：4通道测量值 ＜报警设定值报警 - ：报警延时，通讯地址19H，参数数值从0 – 20可设置。设置0时无 - 报警延时功能 - 当测量值超过报警设定值时，启动报警延时，如果在报警延时期间测量值始终处于报警状态，则报警延时结束时输出报警信号，否则不输出报警信号。报警恢复也受延时控制。 - ：运算单元设置，通讯地址1DH - 2通道仪表的运算单元可设置：（关闭运算功能）、（平均值）、（判断最大值）、（判断最小值）、（加法）、（减法） - 3、4通道仪表的运算单元可设置：（关闭运算功能）、（平均值）、（判断最大值）、（判断最小值） - ：运算值显示方式选择，通讯地址1EH - 设置为OFF，不显示运算值；设置为ON，按 键1秒以上切换显示运算结果，显示运算结果的格式：第1排显示： 第2排显示：□□□□ - ：测量值显示范围限制选择，通讯地址1FH。 - 该参数只用于4 – 20mA（或1 – 5V）输入时限制输入信号在4mA（或1V）以下的显示值。该参数设置ON表示输入信号在4mA（或1V）以下显示按 的设置值；设置OFF无此限制功能。对其它输入信号，该参数设置为OFF。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3、第3组. - 、、、：1 – 4通道零点修正值，通讯地址分别为：20H、 - 24H、28H、2CH，参数数值从 –1999 – 9999可设置。 - 显示值 = 修正前的显示值 + 零点修正值 - 、、、：1 – 4通道满度修正值，通讯地址分别为：21H、 - 25H、29H、2DH，参数数值从 0.500 – 1.500可设置。 - 显示值 = 修正前的显示值 × 满度修正值 - 、、、：1 – 4通道数字滤波值，通讯地址分别为： - 22H、26H、2AH、2EH，参数数值从 1 – 20可设置。 - 数字滤波用于克服信号不稳定造成的显示波动。设置值越大，作用越强，对输入信号的变化反映越慢。 - 、、、：1 – 4通道打印单位选择，通讯地址分别为：23H、 - 27H、2BH、2FH，参数数值从 0 – 16 可设置。 - 设置为0，打印的测量值不带工程单位； - 1 – 16设置数值与打印单位对照表如下： 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. ℃; RH%; MPa; kPa; Pa; kN; N; kg; mm. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16. m; m3/h; V; A; t/h; l/m; ppm. 4、第4组. - 、、、：1 – 4通道输入信号选择，通讯地址分别为：30H、 - 34H、38H、3CH，参数数值从0 – 20可设 - 设定应与仪表信号及实际输入信号一致。该参数的值以符号形式表示，下表列出了对应关系： - 序号; - 显示符号; - 输入信号. - 0; - Pt100. - 1; - cu100. - 2; - cu50. - 3; - BA1. 4; BA2. 5; G53. 6; K. 7; S. 8; R. 9; b. 10; N. 11; E. 12; J. 13; T. 14; 4mA – 20mA. 15; 0mA – 10mA. 16; 0mA – 20mA. 17; 1V – 5V. | 18; 0V – 5V. 19; mV. - 、、、：1 – 4通道测量值显示的小数点位置选择，通讯 - 地址分别为：31H、35H、39H、3DH，参数设置范围：0.000、00.00、000.0、0000. ★ 热电阻输入时：小数点位置只能选择000.0 热电偶输入时：小数点位置选择0000.时，显示分辨力为1℃； 小数点位置选择000.0时，显示分辨力为0.1℃，但显示不能超过1000℃ 其它信号输入时：根据需要选择 - 、、、：1 – 4通道量程下限，通讯地址分别为： - 32H、36H、3AH、3EH，参数数值从 -1999 – 9999可设置 - 、、、：1 – 4通道量程上限，通讯地址分别为： - 33H、37H、3BH、3FH，参数数值从 -1999 – 9999可设置 这两个参数规定了电流、电压输入信号的起点和终点所对应显示值的起点和终点。 5、第5组. - ：仪表通讯地址，通讯地址40H，参数数值从 0 – 99可设置 - ：通讯速率选择，通讯地址41H，参数数值从 0 – 4可设置，顺序对应 - 通讯速率为：1200、2400、4800、9600、19.20k 5种。 - ：打印方式选择，通讯地址45H，参数数值从 0 – 3可设置。 - 选择0时：不打印 - 1时： 按键启动打印 - 2时： 按键 + 定时启动打印 - 3时： 按键 + 定时 + 报警启动打印 - ：定时打印的间隔（时），通讯地址46H，参数数值从 0 – 23可设置。 - ：定时打印的间隔（分），通讯地址47H，参数数值从 0 – 59可设置。 - ：定时打印的间隔（秒），通讯地址48H，参数数值从 0 – 59可设置。 - ：时钟（年），通讯地址49H，参数数值从 0 – 99可设置 。 - ：时钟（月），通讯地址4AH，参数数值从 1 – 12可设置 。 - ：时钟（日），通讯地址4BH，参数数值从 1 –31可设置 。 - ：时钟（时），通讯地址4CH，参数数值从 0 – 23可设置 。 - ：时钟（分），通讯地址4DH，参数数值从 0 – 59可设置。 - — 这5个参数用于设置和校准仪表内部实时钟。 - ：报警设定密码选择，通讯地址4EH，ON或OFF可设置。 - ：冷端补偿修正值，通讯地址4FH，参数数值从 0.000 – 2.000可设置。 - 出厂设置为1.000，补偿精度为±0.2℃。增加该参数的数值，使补偿的温度增加；减小该参数的数值，使补偿的温度减小。 - 不需要冷端补偿时，将该参数设置为0。 - 输入信号短接时，仪表应显示输入端子处的实际温度，受仪表自身发热的影响，该温度可能会高于室温。在实际应用中，补偿导线接到输入端子，仪表自身温度即为测量的冷端温度，因此仪表发热不影响测量精度。 6、第6组. - ：第1路变送输出方式选择，通讯地址为50H，参数数值从0 – 4可设置： | - 选择为 表示运算结果变送输出 - 选择为 表示1通道测量值变送输出 - 选择为 表示2通道测量值变送输出 - 选择为 表示3通道测量值变送输出 - 选择为 表示4通道测量值变送输出 ★ 2~4路变送输出方式无参数选择，仪表内部固定2 – 4路变送输出分别对2 – 4通道测量值变送输出。 - ：1 - 4路变送输出信号选择，通讯地址51H，参数数值从0 – 2可设置： - 选择为 表示输出信号4mA – 20mA（或1V – 5V） - 选择为 表示输出信号0mA – 10mA - 选择为 表示输出信号0mA – 20mA（或0V – 5V） - ：第1路变送输出下限设定，，通讯地址52H，参数数值从 –1999 – 9999 - 可设置。 - ：第1路变送输出上限设定，，通讯地址53H，参数数值从 –1999 – 9999 - 可设置。 - 仪表内部固定2 – 4路变送输出下限分别按 、、 的设置 - 值；变送输出上限分别按 、、 的设置值。 - 、、、：1 – 4路变送输出零点修正值，通讯地址分别为： - 58H、5AH、5CH、5EH，参数数值从 –99 – 99可设置。 - 、、、：1 – 4路变送输出满度修正值，通讯地址分别为： 59H、5BH、5DH、5FH，参数数值从0.500 – 2.000可设置。 - 7、通讯命令集. - 有关的通讯命令及协议详见《2006通讯协议》，与XSDAL系列仪表相关的命 - 令如下： - · #AA↙ 读所有有效通道测量值 - · #AA01↙ 读1通道测量值 - · #AA02↙ 读2通道测量值 - · #AA03↙ 读3通道测量值 - · #AA04↙ 读4通道测量值 - · #AA05↙ 读运算结果 - · #AA0001↙ 读输出模拟量1（变送输出） - · #AA0101↙ 读输出模拟量2（变送输出） - · #AA0201↙ 读输出模拟量3（变送输出） - · #AA0301↙ 读输出模拟量4（变送输出） - · #AA0003↙ 读开关量输出状态（报警输出） - · #AA99↙ 读仪表版本号 - · ′AABB↙ 读仪表参数的表达符号（名称） - · ＄AABB↙ 读仪表参数数值 - · %AABB（data）↙ 设置仪表参数 - 8、用户指定功能说明. ★ 标准仪表中不包括用户指定功能。用户必须在订货时注明需要以下何种指定功能，订货型号中以“N”为代码。 清 零 常用于传感器零点漂移较大或零点经常迁移的应用。 在测量状态下，按 键1秒以上进入清零状态，第1通道测量值显示末位小数点闪烁。 按 键1秒以上顺序切换到2 – 4通道测量值，对应的测量值末位小数点闪烁，按 键2秒以上对显示值清零。 按 键切换到第4通道测量值后，再按 键1秒以上，则退出清零状态。 | 运算功能 仪表可以对通道之间的测量值进行平均值计算或判断最大值、最小值。2通道仪表还可进行加法、减法运算。 通过对 参数的设置选择运算功能设置 参数来选择运算结果是否显示。 运算结果可以用于通讯、变送、报警。 - 如果用户没有指定运算功能，则仪表无运算功能，也没有 、 参 数 - 9、抗干扰措施. 当仪表发现较大的波动或跳动时，一般是由于干扰太强造成，采取下列措施能减小或消除干扰。 · 仪表输入信号电缆采用屏蔽电缆，屏蔽层接大地或接到仪表输入地端。并尽量与100V以上的动力线分开。 · 仪表供电与感性负载（如交流接触器）供电尽量分开 错误接法 正确接法 C — 0.033μF/1000V R — 100Ω 1/2W - 在感性负载的控制接点并联RC火花吸收电路 - 适当设置仪表的数字滤波时间常数 - 利用仪表的报警延时功能，防止干扰造成误动作 |  |