一．产品特点

AL-G 卫生型压力/液位变送器使用说明书 V3.7

防护型

装简便，可选螺纹安装和快接法兰安装。

·膜结构，响应速度快，满足高端需求。

用国际先进技术进口传感器。

二．主要用途

泛应用于食品、医药、酿造、乳业；

·天航空领域；

处理工程、环保净化；

油化工，煤炭，造纸等粘稠介质领域。

三．技术说明

主要参数：

1、输出形式：4mA～20mA	□ 0V～5V	□

2、供电电源：DC 24V（12V～32V） □DC 12V

3、准确度：±0.25％F·S（满量程在 70kPa～3.5MPa 内）

±0.5％F·S（满量程在 5kPa～70kPa 内）

4、介质温度：－30℃～85℃

5、环境温度：－20℃～85℃

6、响应时间： ≤50ms

7、负载能力：电流型≤500Ω（不带显示） ≤250Ω（带显示）

ColliHigh

R

电压型：输出阻抗 250Ω

8、可重复性：±0.1％F·S

9、长期稳定性：±0.1％F·S/y

10、非线性：±0.2％F·S

11、热力零点温漂：±0.02％F·S/℃

12、过载压力：2 倍量程

13、电气连接：标准霍斯曼接头

14、过程连接：M24×1.5 外螺纹，或卡箍式快接法兰

15、测量介质：油、水、气体等与 316 不锈钢兼容介质

16、防护等级：精巧型 IP54，防护型 IP65

17、防爆等级：ExiaⅡCT6 配套安全栅 FB-A

18、产品重量：精巧型 约 220g； 防护型 约 1150g

可选法兰尺寸：A=34/50.5/64，B=27.5/43.5/56.5，F=2.85

四．安 装

1. 保证变送器垂直于地面安装 ，安装过程中应使用扳手

从变送器底部的六方螺帽处将变送器拧紧，避免直接旋

动变送器上部；

2. 当测量变化速度较快的压力时 ，应当在变送器和被测

介质的连接出口处加装压力缓冲装置，以避免瞬间的脉

冲高压直接冲击变送器的测量元件，导致变送器失效。

五．接 线

工作条件：

+

-

+

-

避免安装在机械振动和较强电磁干扰的环境下。

外形及尺寸：

2

4

电流表

显示（二次仪表）

或控制系统

精巧型

3	1

+   -

24V

电源

2

二线制电流输出接线图(AL-K*-HA**)

1：正	3：屏蔽地	4：负

+

4	电

压	V

+

3	1

+   -

24V

电源

表

-

-

显示（二次仪表）

或控制系统

可选法兰尺寸：A=34/50.5/64，B=27.5/43.5/56.5，F=2.85

北京中旺新业电子技术有限公司

电话：010-62977169	传真：010-62977170

售后服务电话：010-62977168

三线制电压输出接线图(AL-K*-HV**)

1：正	2：输出	3：屏蔽地	4：负

AL-G 卫生型压力/液位变送器使用说明书 V3.7

+

-

+

-

六．试运行

2

4

电流表

显示（二次仪表）

或控制系统

为确保变送器能够稳定准确的正常工作 ，测试压力前应通

电预热 15 分钟。

3	1

+   -

24V

电源

在压力测量过程中，应缓慢加压和卸压，避免瞬间加至高

压或降至低压。

七．安全说明

三线制电流输出接线图(AL-K*-HA1**)

1：正	2：输出	3：屏蔽地	4：负

+	-

+	-

电流表	显示（二次仪表）

-	或控制系统

安装过程中应确保变送器拧紧牢固 ，方可加压测量；拆卸

前应断开电源并确保关掉被测介质的阀门使压力降至常

压，方可拆卸，以免介质喷出发生事故。

对于需要防爆的工作场合 ，待线缆连接完毕后方可安装至

危险场合并通电测量压力，避免在危险场合带电操作 ，不

正确的操作将会引起严重的人身伤害和重大的物质损失 。

+

电源

+	-

24

八．产品维修和故障排除

如果变送器出现故障，请与我公司的售后服务取得联系 ，

二线制电流输出接线图端子接线，两线电流输出(AL-K*-WPA*-**)

显示（二次仪表）

电流表	或控制系统

out

确认问题后需要把变送器寄回本公司维修时请附带以下

信息：

·\u29616X场环境描述；

·\u25925X障现象；

-

+

+	-

+

电源

24

+

-

-

·\u27979X量介质以及其物理化学性质描述；

当变送器需要维修或校准时 ，请在寄回前务必把残余的介

质清理干净，特别是对人身健康有害的物质，如腐蚀性 ，

端子接线，三线电流输出

三线制电流输出接线图(AL-K*-WPA1*-**)

有毒的，致癌的或具有辐射性的物质。

常见故障分析与排除

out

电

压	V

+

+

故障现象

变送器无显示或

无输出信号

原因分析

变送器未供电

接线错误

排除方法

给变送器按接线图

正确供电

-

+

+

表	-

-

-

显示（二次仪表）

或控制系统

在压力恒定时显

示或输出不规则

变送器外壳接地端

未接地

使用屏蔽线缆且屏

蔽层接地

电源

24V

跳变

现场射频干扰较强

未使用屏蔽线缆

变送器外壳接地端

与大地可靠连接

三线电压输出接线图(AL-K*-WPV*-** )

请注意在安装变送器时 ，选用的线缆应不低于变送器的防护

等级，同时为保证产品防护等级精巧型应选用直径为 5mm～

6mm 的线缆，防护型应选用直径为 6mm～8mm 的线缆。

线缆应参照接线图正确连接 ，如使用屏蔽线缆应将屏蔽层接

变送器未接压力

但显示不是 0KPa

或不是其对应输

出值

变送器显示或输

变送器未工作在其

要求的环境下

供电电压不正确

将变送器移到规定

的环境下工作或采

取措施使环境符合

要求

使供电电压为

DC

至屏蔽地端，并保证可靠连接。

防爆型压力接线图：

出与测量压力不

符

外接负载过大

24V，调整外接负载

电源正(24V)

非

安全区

供电正(O+)   V＋

本

危险区

压

力

若故障现象不属上述范围，请与我公司售后服务取得联系。

九．产品保养

只能使用中性的试剂清洗变送器，避免使用带有腐蚀性

电源地(GND)

本 安全栅

安

端

安

端	供电正(O-)   V－

变

送

器

的试剂清洗，如酸、碱性溶剂，家用洗涤剂等。

变送器属于精密仪器，应存放在干燥通风的室内环境，

避免阳光直晒。

北京中旺新业电子技术有限公司

电话：010-62977169	传真：010-62977170

售后服务电话：010-62977168