AL

压力变送器

使用说明书

北京中旺新业电子技术有限公司

地址：北京市海淀区上地南路10号                E-mail:xuj010@126.com

电话：010-62977168  58403613  62977169          网址：www.zw-dz.com

传真：010-62977170                              邮编：100085

一、产品用途…………………………………………………1

二、产品特点…………………………………………………1

三、技术指标…………………………………………………2

四、物理性能…………………………………………………3

五、工作原理…………………………………………………3

六、零点和量程的调整………………………………………3

七、选型方法…………………………………………………4

八、外型尺寸…………………………………………………5

九、安装使用注意事项………………………………………7

变送器

使用说明一

一、严品用途

本产品广泛用于石油、化工、污水处理、城市供水、机械、冶金、电力、科研等企事业单位，实现对液体、气体或蒸汽压力的测量，并适用于各种场合全天候环境及各种腐蚀性液体、气体、蒸汽压力的测量与控制。

二、产品特点

1、准确度高，稳定性好。除进口原装传感器已用激光修正外，还对整机在使用温度范围内的综合性温度漂移、非缌}生进行精细地补偿，因此在使用温度范围内非线性不，温度稳

定性好。

2、可靠的机械保护IP65和防爆保护iaⅡCT5，可用于各种恶劣环境。

3、可用于测量粘稠、结晶和腐蚀介质。

4、4---20mA Dc标准电流信号输出，二线制工作，带负载抗干扰能力强。

5、体积小、重量轻，安装、维护、使用方便。

变送器

使用说明■

三、技术指标

被测介质：液体、气体、蒸汽

测量范围：表压0～2kpa～60Mpa

绝压0～1 00kpa~35Mpa

负压一100kpa～1．0Mpa

(液位)0～10米～100米

输    出：4~20mA DC二线制

精    度：O．25％F．S 0．5％F．S

电源电压：12～36V DC

稳定性：优于±0．2％FS年

机械保护：IP65

使用温度：一20～+80℃

存储温度：．40～+125℃

过载极限：额定量程的1．5～3倍

相对湿度：小于95％

负载电阻：不大于750Q

安装位置：无影响

零点温度系数：小于0．02％／~C

满程温度系数：小于0．02％／~G

变送器

使用说明一

四、物理性能

外壳：铝合金

重量：约]kg

0形环：丁晴橡胶

隔离膜片：316不锈钢

外壳喷涂：环氧树脂

电气连接：赫斯曼接头、防水接头

接触介质连接件：不锈钢

过程连接方式：M20X 1．5、M12X 1．5、1／2NtrI'、G1／4NPT

G1／4、G1／2、G3／8(k~据用户要求定制)

五、工作原理

过程压力通过压力传感器将压力信号转换电信号，经差分放大器、输出放大器放大后，再红V／A转换器的转换，转换为与输入压力成线性对应关系的4～20mA标准电流输出信号。

六、零点和量程的调整

变送器的零点和量程，开盖后连续可调。(Z)是零点电位器，

(S)是满量程电位器。

变送器

使用说明

七、选型方法

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃  ┃   AL 变送器                                                    ┃

┣━╋━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃  型号  ┃                                                    ┃

┃  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃  310   ┃  小巧型                                            ┃

┃  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃  800  ┃  工业型                                            ┃

┃  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃    133 ┃液位型                                              ┃

┃  ┣━━━━╋━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃        ┃连接  ┃                                            ┃

┃  ┃        ┃方式  ┃                                            ┃

┃  ┃        ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃        ┃  M   ┃ M20×1．5、M12×1．5                     ┃

┃  ┃        ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃        ┃    G ┃ G1／4、G1／2、G1／4NPr                   ┃

┃  ┃        ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃        ┃  Y   ┃特殊约定                                    ┃

┃  ┃        ┣━━━╋━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃        ┃      ┃信号  ┃                                    ┃

┃  ┃        ┃      ┃输出  ┃                                    ┃

┃  ┃        ┃      ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃        ┃      ┃    2 ┃模拟信号4．20HA二线制             ┃

┃  ┃        ┃      ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃        ┃      ┃    9 ┃特殊约定                            ┃

┃  ┃        ┃      ┣━━━╋━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃        ┃      ┃      ┃显示  ┃                            ┃

┃  ┃        ┃      ┃      ┃方式  ┃                            ┃

┃  ┃        ┃      ┃      ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃        ┃      ┃      ┃      ┃缺省为无显示                ┃

┃  ┃        ┃      ┃      ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃        ┃      ┃      ┃  M1  ┃指针显示                   ┃

┃  ┃        ┃      ┃      ┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  ┃        ┃      ┃      ┃  M3  ┃液晶显示                   ┃

┃  ┃        ┃      ┃      ┣━━━╋━━━┳━━━━━━━━━━┫

┃  ┃        ┃      ┃      ┃      ┃精度  ┃                    ┃

┃  ┃        ┃      ┃      ┃      ┃等级  ┃                    ┃

┃  ┃        ┃      ┃      ┃      ┣━━━╋━━━━━━━━━━┫

┃  ┃        ┃      ┃      ┃      ┃    1 ┃±0．2％            ┃

┃  ┃        ┃      ┃      ┃      ┣━━━╋━━━━━┳━━━━┫

┃  ┃        ┃      ┃      ┃      ┃    2 ┃±0．5％  ┃        ┃

┃  ┃        ┃      ┃      ┃      ┣━━━╋━━━━━╋━━━━┫

┃  ┃        ┃      ┃      ┃      ┃      ┃防爆      ┃        ┃

┃  ┃        ┃      ┃      ┃      ┃      ┃等级      ┃        ┃

┃  ┃        ┃      ┃      ┃      ┃      ┣━━━━━╋━━━━┫

┃  ┃        ┃      ┃      ┃      ┃      ┃          ┃不防爆  ┃

┃  ┃        ┃      ┃      ┃      ┃      ┣━━━━━╋━━━━┫

┃  ┃        ┃      ┃      ┃      ┃      ┃    B     ┃隔爆型  ┃

八、外形尺寸

图A外形尺寸

图B外形尺寸

图C连接图

图D电气连接图

变送器

使用说明一

九、安装使用注意事项

◆凡供货产品均带有使用说明书及合格证，其中有产品编号、技术参数、出厂日期等，请认真核对，以免用错。

◆不可用坚硬的物体直接挤压变送器膜片，以免损伤变送器。

◆安装时应根据产品连接方式和螺纹类型，查对现场接口是否与产品接口一致，连接时应慢速拧紧，不能把转矩直接加到变送器壳体上，只能加在压力接口的六方上。

◆接供电电源时应严格按照我公司接线说明进行连接。

◆变送器过载压力不可超过量程的200。

◆使用中发现异常，应关掉电源，停止使用，进行检查，或直接向我公司技术部门联系。

◆运输、储存时应恢复原包装，存放在阴凉、干燥、通风的库房内。

◆包换一年。