目    录

1、 规格……………………………………………………………………………….…...….  1

2、 前后面板说明…………………………………………………………………………….  2

2.1  前面板…………………………………………………………………….……………...  2

2.2  后面板…………………………………………………………………………….….…..  3

3、 安装与接线…………………………………………………………………………….….  3

3.1  传感器的连接……………………………………………………….……………….…..  3

3.2  面板的安装与外形尺寸……………………………………….………………….……..  4

3.3  接线端子图…………………………………………………….……………….………..  4

4、 按键的基本操作……………………………………….………………….………..…….  5

5、 测量校正…….……………………………………………………………………………  5

5.1  测量参数设定…..…………………………………………………………….………….  5

5.2  仪表调校……………………….…………………………………………………...……  7

5.3  错误讯息………………………………………………………………….……….….….  9

6、 一般功能设置….…………………………………………..………….………….……....  9

6.1  设置方法………………………………………………….……………………….….….  9

6.2  选配件参数…………………………………………………………………….……..….  9

6.3  选配功能说明………………………………………………………………….……….  10

7、 仪表维护……………………………….………………………………………………...  12

7.1  自测……………………………………………………………………….…………….  12

7.2  一般功能参数恢复出厂设置….………………………………………….……………  12

7.3  所有参数恢复出厂设置………………………………………………….…………….  22

8、 参数列表………………………………...………………………………………….……  13

- 规格

- 型号说明

XSB5—   - A - S - D

- 有大屏显示器接口，没有可省略

- S0：无通讯接口，可省略

- S1：RS 232接口

- S2：RS 485接口

- 有模拟量输出，没有可省略

- 比较输出类型，没有可省略

- TO：表示OC门输出

- TR：表示继电器输出

- 电源

220V AC输入±10%  50Hz

功耗 10VA

- 模拟部分

传感器激励电源5V DC±5%，180mA

最大输入电压：11mV

转换速度：最大60次/秒

输入灵敏度：0.3μV

分辨率：17bit

- 数字部分

主显示区：6位VFD显示、10段绿色显示器，字高0.56”

显示更新速度：60次/秒（MAX）

最大内码：65536

重量显示度：1/30000（分度值为1）

重量分度值：1、2、5、10、20、50

小数点位置：0.、0.0、0.00、0.000、0.00000

内存：校正参数及功能设定均存储至EEPROM

- 工作环境

工作温湿度：0℃~60℃  <90%RH

- 选配件

报警输出   4点输出

继电器输出 触点容量 220V AC，3A

OC门输出  电压小于30V  电流小于50mA

模拟量输出  光电隔离  4mA ~20mA DC

最大负载电阻500Ω

分辨率：1/4000

通讯接口    RS232或RS485标准

仪表地址0~99可以设定

通讯速率可设：2400、4800、9600、19200

配套测试软件，提供组态软件支持

- 2、前后面板说明

2.1 前面板

- 1. 主显示区

六位显示，可以切换显示总值、净值

- 2. 状态指示灯

| POWER | 电源指示灯，上电亮 |
| --- | --- |
| ZERO | 归零指示灯 |
| MOT | 重量不稳定指示灯 |
| NET | 主显示区当前显示净值 |
| GROSS | 主显示区当前显示总值 |
| TARE | 清零状态指示灯 |

- 3. 按键

|  | - A、待机模式ON/OFF - B、设定操作时，作为退出设定状态功能 |
| --- | --- |
|  | A、重量清零功能 B、设定操作时，作为设置数字增加功能 |
|  | A、扣除总值功能 B、设定操作时，作为设置数字减少功能 |
|  | A、主显示区总值/净值切换 B、设定操作时，作为闪烁点左移功能 |
|  | A、手动打印启动键 B、设定操作时，作为闪烁点右移功能 |
|  | 称量参数设定功能 |
|  | 称量校正功能 |
|  | 设置确认键 |

2.2 后面板

220V AC电源输入端

220V AC电源保险丝

荷重元连接端子

连接端子选配输入

- 3、安装与接线

3.1 传感器的连接

3.2面板的安装与外形尺寸：160×80

3.3接线端子图

① 0.3A保险丝座

② 220V AC插座

③ 比较输出、模拟量输出、RS 232/RS 485接口、开关量输入端子

④ 传感器插座

传感器与仪表的连线采用屏蔽电缆，屏蔽层必须接到第3脚，否则不能抑制干扰。

- 4、按键的基本操作

| - 功能 | - 操作程序 | - 说明 |
| --- | --- | --- |
| 一般功能设定 | 按住 + | FUNC.00 ~ FUNC.99 详细内容请参考参数列表 |
| 秤量参数设定 | 校正开关ON再按 | 可设定小数点、最大秤量、最小刻度、 零点追踪、不稳定侦测等参数 详细内容请参考<5-1>参数设定部分 |
| 校正 | 校正开关ON再按 或 + | 校正程序 请参考<5-2>校正设定部分 |
| 自测模式 | 开机倒数时按住 不放 | 详细内容请参考 自测模式部分 |
| 所有参数 恢复成出厂设定值 | 校正开关ON开机倒数时 按住 不放 | 详细内容请参考仪表维护内容 |
| 一般功能之参数 恢复成出厂设定值 | 开机倒数时 按住 不放 | 详细内容请参考仪表维护内容 |

- ★  在各项设定操作程序中，皆可使用下列按键完成所有动作。

|  | - → | - 将闪烁点数值增加 |
| --- | --- | --- |
|  | - → | - 将闪烁点数值减少 |
|  | - → | - 将闪烁点往左移 |
|  | - → | - 将闪烁点往右移 |
|  | - → | - 储存设定 |
|  | - → | - 放弃设定 / 跳离 |

- 5、称量校正

5.1 称量参数设定

- 1. 操作流程：

（1）将校正开关拨至ON位置，显示屏出现

（2）按住  键后约3秒，进入秤量参数标定过程

- 2. 说明

（1）小数点位置  可以设置为 □.□□□□□
                                 □□.□□□□
                                 □□□.□□□
                                 □□□□.□□
                                 □□□□□.□
                                 □□□□□□.

（2）最大秤量刻度；当仪表测量值超过最大秤量值（）时，显示 .

| 最小刻度 | 最大显示范围 |
| --- | --- |
| 1 | 15000 |
| 2 | 30000 |
| 3 | 45000 |
| 10 | 150000 |
| 20 | 300000 |
| 50 | 750000 |

（3）零点追踪

| 显示 | 刻度 / 时间 |
| --- | --- |
| . | 1D/1SEC |
| . | 1D/2SEC |
| . | 2D/1SEC |
| . | 2D/2SEC |
| . | 3D/1SEC |
| . | 3D/2SEC |
|  | 不追踪 |

（4）不稳定侦测

| 显示 | 刻度 / 时间 |
| --- | --- |
|  | 3D/SEC |
|  | 1D/SEC |
|  | 不侦测 |

5.2 仪表调校（校正前要求预热30分钟）

- 1. 自动标定流程

（1）将校正开关拨至ON，显示屏为  显示

（2）按住  键约3秒，显示屏出现

注：（1）零点校正：确认秤台上无任何物品，按  键，显示“..”，约5秒后完成。

（2）重量校正：秤台上放置确定重量，输入重量后，按下  键， 显示“ ..”，

约5秒后完成。

- 2. 手动标定流程

（1）将校正开关拨至ON，显示屏为  显示

（2）按下  +  键不放，直到显示

注：（1）手动标定流程直接通过修正参数校正仪表。

（2）零点调校：
校正后的显示值 = 调正前的显示值 -（）
 的值出厂默认为0。

（3）满度调校：
调正后的显示值 = 调正前的显示值 ×（）
 的值出厂默认为1.00000。

（4）在标定状态时， = ， = 才可进行。

5.3 错误讯息

（1）      传感器输出电压超过11mV

（2）      内部分辨率低于0.3μV / D

（3）      在标定量量时，未放砝码或砝码太小

（4）      在标定量量时，输入重量值 ＞ 参数值

（5）      最大称量值超过60000分度或“最大称量 / 最小分度值”不能整除

- 6、一般功能设置

6.1 设置方法

（1）

（2）当在选择参数状态时，按下  键，退出操作。

（3）当进入未开启的参数时，显示 ，按下  或  键返回。

6.2 选配件参数

选配件的参数设置步骤：同上。

参数功能见附表。

6.3 选配功能说明

6.3.1 报警输出

- 4个独立比较控制输出点

- 前2点为上限报警方式，后2点为下限报警方式

- 上限报警方式：比较值 .，.；当测量值＞设置值时，输出导通

- 下限报警方式：比较值为：.，.；当测量值＜设置值时，输出导通

- 输出每秒比较50次

- 继电器输出或OC门输出2种规格

- 继电器输出型

- 触点容量 250V AC，3A
控制交流接触器等感性负载时，应并接RC吸收电路

- OC门输出型

- 输出口可接5V~24V直流电压，最大驱动电流为50mA。为了减小干扰，应采用直接供电的缓冲继电器，并在线圈上并接二极管。

6.3.2 模拟量输出功能

- · 最大负载电阻500Ω       · 分辨率1/4000

- · 每秒输出50次

- 参数：

- . —— 变送方式选择
               （当要求电压输出时，请在订货前说明）

当设置为0时，输出4mA~20mA

当设置为1时，输出0mA~10mA

当设置为2时，输出0mA~20mA

- . —— 变送内容选择

当设置为0时，总值显示值变送输出

当设置为1时，净值显示值变送输出

- . —— 变送下限值

当重量值达到该设定值时，输出变送最小值

- . —— 变送上限值

当重量值达到该设定值时，输出变送最大值

- .，. —— 变送、调校

出厂已设置好，用户不用修改

6.3.3 通讯功能

- . —— 仪表通讯地址。范围0~99。出厂设置为1

- . —— 通讯速度设置
                可以选择4种速度，出厂已设置为9600

当设置为0时，波特率为2400bps

当设置为1时，波特率为4800bps

当设置为2时，波特率为9600bps

- 当设置为3时，波特率为19200bps

- . —— 报警输出控制权选择。出厂设置为ON

当设置为ON时，仪表控制报警功能

当设置为OFF时，报警输出由计算机控制

- . —— 模拟量输出控制权选择。出厂设置为ON

当设置为ON时，仪表控制模拟量输出

当设置为OFF时，计算机控制模拟量输出

（具体内容见《通讯协议》）

- 7、仪表维护

7.1 自测

（1）于开机倒数时，同时按下  +  不放。

（2）当显示屏显示为  ，表示已进入自测模式。

（3）用  及  两位键选择项目，按住  键退出测试项目。

| 项目 | 字样 | 测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 显示数码管及LED指示灯 |
| 2 |  | 按键及校正开关 |

（a）数码管指示灯测试：
        显示器会循环显示“”~“”

（b）按键及校正开关
        每个按键及校正开关对应显示“ ”    “ ”

7.2 一般功能参数恢复出厂设置

（1）开机倒数时，按住  +  不放。

（2）显示字样：.。

（3）要确定，按住  直到系统显示  ，重新开机；
        不确定，按住  键退出，重新开机。

7.3 所有参数恢复出厂设置

（1）将校正开关拨至ON，开机倒数时同时按下  +  不放。

（2）显示字样：.。

- （3）要确定，按住  直到系统显示  ，再将开关拨回，重新开机；不确定，则直接拨回开关，重新开机。

- 8、参数列表

- 一般功能

| - 字样 | - 功能 | - 设定值 | - 说明 | - 地址 | - 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . | 开机捉零功能 | Off On | 关 开 | 00H | OFF |
| . | 重量不稳时清零与归零动作 | On Off | 有动作 无动作 | 01H | OFF |
| . | 总值负值时清零功能 | On Off | 有动作 无动作 | 02H | OFF |
| . | 惯性滤波设置 | 1 ~ 20 | 设置越大滤惯越强 | 03H | 1 |
| . | 读数平均滤波设置 | 1 ~ 20 | 设置越大变化越慢 | 04H | 3 |
| . | 置零范围 | 000000~999999 | 回零的范围，当测量值小于置零范围时，可以清零 | 05H | 10000 |
| . | 零点范围 | 0 ~ 9 | 当测量值在该设定的范围内时，显示零 | 06H | 0 |

- 报警设定参数

| - 字样 | - 功能 | - 设定值 | - 说明 | - 地址 | - 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - . | OUT1输出设定值 | 0~999999 | 当重量超过设定值时OUT1继电器动作 | 0AH |  |
| - . | OUT2输出设定值 | 0~99999 | 当重量超过设定值时OUT2继电器动作 | 0BH |  |
| - . | OUT3输出设定值 | 0~999999 | 当重量小于设定值时OUT3继电器动作 | 0CH |  |
| - . | OUT4输出设定值 | 0~999999 | 当重量小于设定值时OUT4继电器动作 | 0DH |  |

- 模拟量输出参数设定

| - 字样 | - 功能 | - 设定值 | - 说明 | - 地址 | - 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - . | 变送方式选择 | 0 1 2 | 4mA ~20mA 0mA ~10mA 0mA ~20mA | 14H | 0 |
| - . | 变送内容选择 | 0 1 | 总值显示变送 净值显示变送 | 15H | 0 |
| - . | 变送下限值 | -199999 ~999999 | 当重量值到达设定值时， 输出变送最小值 | 16H | 0 |
| - . | 变送上限值 | -199999 ~999999 | 当重量值到达设定值时， 输出变送最大值 | 17H | 10000 |
| - . | 变送值0点标定 | 000000 ~999999 | 出厂标定好，用户不必修改 | 18H | —— |
| - . | 变送值满度标定 | 000000~999999 | 出厂标定好，用户不必修改 | 19H | —— |

- 日期参数设定

| - 字样 | - 功能 | - 设定值 | - 说明 | - 地址 | - 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - . | 日期设定：年 | 01~99 | 时间设定 | 1EH | —— |
| - . | 日期设定：月 | 01~12 | 时间设定 | 1FH | —— |
| - . | 日期设定：日 | 01~31 | 时间设定 | 20H | —— |
| - . | 日期设定：时 | 00~23 | 时间设定 | 21H | —— |
| - . | 日期设定：分 | 00~59 | 时间设定 | 22H | —— |

- 通讯参数设定

| - 字样 | - 功能 | - 设定值 | - 说明 | - 地址 | - 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - . | 通讯地址设定 | 01~99 | 设定仪表的通讯地址 | 32H | 01 |
| - . | 通讯速度设定 | 00 01 02 03 | 2400bps 4800bps 9600bps 19200bps | 33H | 9600 |
| - . | 通讯控制开关量输出 | On Off | 仪表控制开关量输出 通讯控制开关量输出 | 34H | On |
| - . | 通讯控制模拟量输出 | On Off | 仪表控制模拟量输出 通讯控制模拟量输出 | 35H | On |