目    录

1、 概述……………………………………………………………………….  1

2、 技术规格………………………………………………………………….  2

2.1  基本技术规格...…..……………………………………………………………………….  2

2.2  选配件技术规格…………………………………………………………………………..  2

3、 接线……………………………………………………………………….  3

4、 参数一览表…………………………….……………………………..…..  4

5、 操作……………………………………………………………………….  6

5.1  面板及按键说明………………………………………………………………………….  6

5.2  参数设置说明…………………………………………………………………………….  7

5.3  密码设置方法…………………………………………………………………………….  7

5.4  其它参数的设置方法....………………………………………………………………….  7

6、 仪表的工作原理……………………….…………………………….…...  8

7、 功能及相应参数说明………………….…………………………….…...  9

7.1  测量…………………………………………………………………………….…………  9

7.2  变送输出………………………………………………………………………………….  10

7.3  通信、打印接口………………………………………………………………………….  10

7.4  BCD码接口………………………………………………………………………………  11

8、 调校…………………………………….…………………………….…..  12

9、 仪表使用的注意事项………………….…………………………….…..  14

1、概述

快速测温仪适用于钢水、铁水的温度测量。测量精度高，速度快，抗干扰能力强，接口齐全，可配用四种分度号的快速测温热电偶对钢水、铁水等液态温度进行快速测量，还可进行连续测温。

- 误差小于0.5%F.S，并具备调校功能

- 通过仪表参数的设置，可配用S，B，R，WRe3-25四种分度号的热电偶

- 变送输出可将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用

- 配有通信、打印接口，当该接口用于打印时，可直接配接打印机，仪表内部有时钟，时钟可调，由内部电池提供时钟供电，仪表可随时手动打印测温时间（年、月、日、时、分）和温度值；在快速测量时，还可自动打印测温时间及温度值，当该接口用于通信时，可连接到计算机，实现计算机与仪表间完全的数据传送。读取一次测量数据的时间小于10ms，提供测试软件，组态软件和应用软件技术支持

- 配有带隔离的4位BCD码OC门输出

- 显示采用5″LED高亮度数码管显示，采用指示灯指示当前选用热电偶的分度号，当快速测温时，具有声光报警功能

2、技术规格

2.1 基本技术规格

电源：220V AC，±10%

工作环境：-20℃~50℃，湿度低于90%R.H

显示分辨力：1℃

输入信号：S、B、R、WRe3-25四种热电偶信号

基本误差：小于±0.5%F.S

2.2 选配件技术规格

变送输出

光电隔离

4mA~20mA，0mA~20mA，0mA~10mA直流电流输出，通过参数设置选择。负载能力大于600Ω

1V~5V，0V~5V，0V~10V直流电压输出，需订货时注明

输出分辨力：1/4000，误差小于0.5% F.S

通信、打印接口

RS 232、RS 485需订货时注明

仪表地址0 ~ 99可设定

通信速率2400、4800、9600、19200通过参数设置选择，低于2400的速率需在订货时注明

用作通信接口时，仪表收到计算机命令到发出相应数据的回答延迟：
以“#”为定界符的命令，回答延迟小于500μs；其它命令的回答延迟小于100μs。
配套测试软件，提供组态软件和应用软件技术支持

用作打印接口时，仪表可实现手动、自动二种打印方式，打印内容：时间（年、月、日、时、分）、测量值，内置硬件时钟，时钟可调，由内部电池供电，停电不影响走时，自动调整闰年、大、小月

BCD码输出

带隔离的4位BCD码输出，低电平有效

电铃接口

电铃接口为高压（220V AC），接线时应断电操作

3、接线

机箱底部接线说明：

① 电源插座 220V AC

② 保险丝座

③ 2根测温枪接线柱，红色接正极，黑色接负极

④ 冷端感温元件

⑤ 变送输出插座，2芯航插，1接正极，2接负极

⑥ 通信接口，3芯航插，1为RXD，2为TXD，3为GND

⑦ BCD码接口，25芯插座

⑧ 电铃插座（220V AC）

4、参数一览表

第1组

| 符 号 | 名 称 | 内 容 | 地 址 | 取值范围 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | oA | 密码 | 10H | 0~9999 | 5.3 |
|  | incH | 电偶分度号选择 | 11H | 0 ~ 3 | 7.1 |
|  | LL | 门槛值 | 12H | 0~9999 | 7.1 |
|  | tHL | 平台温度波动值 | 13H | 0 ~ 100 | 7.1 |
|  | t1 | 快速测量时间 | 14H | 1.5 ~ 5.0 | 7.1 |
|  | cP | 平台测温次数 | 15H | 5 ~ 50 | 7.1 |
|  | tESt | 测温方式设置 | 16H | 注1 | 7.1 |

第2组

| 符 号 | 名 称 | 内 容 | 地 址 | 取值范围 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | in-A | 零点修正 | 20H | -1999~9999 | 8 |
|  | Fi | 温度修正 | 21H | 0.500~1.500 | 8 |
|  | Li | 冷端补偿修正值 | 22H | 0.000~2.000 | 8 |

第3组

| 符 号 | 名 称 | 内 容 | 地 址 | 取值范围 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Add | 仪表通信选择 | 30H | 0 ~ 99 | 7.3 |
|  | bAud | 通信速率选择 | 31H | 注2 | 7.3 |
|  | oP | 输出信号选择 | 32H | 0 ~ 2 | 7.2 |
|  | bA-L | 变送输出下限 | 3EH | 0 ~ 9999 | 7.2 |
|  | bA-H | 变送输出上限 | 3FH | 0 ~ 9999 | 7.2 |

第4组

| 符 号 | 名 称 | 内 容 | 地 址 | 取值范围 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Po | 通信或打印方式选择 | 40H | 注3 | 7.3 |
|  | t-Y | 时钟（年） | 44H | 0 ~ 99 | 7.3 |
|  | t-n | 时钟（月） | 45H | 1 ~ 12 | 7.3 |
|  | t-d | 时钟（日） | 46H | 1 ~ 31 | 7.3 |
|  | t-H | 时钟（时） | 47H | 0 ~ 23 | 7.3 |
|  | t-F | 时钟（分） | 48H | 0 ~ 59 | 7.3 |

注1：0对应OFF，1对应ON

注2：0 ~ 3顺序对应2400，4800，9600，19200

注3：0对应通信方式；1对应打印方式

5、操作

5.1 面板及按键说明（如图）

| 名 称 | 说 明 |
| --- | --- |
| ① 测量显示窗 | ·显示测量值 ·在参数设置状态下，显示参数符号、参数数值 |
| ② 指示灯 | ·测量的状态。准备（黄），成功（绿），失败（红） |
| ③ 指示灯 | ·测量的方式 |
| ④ 指示灯 | ·测量选用分度号 |
| ⑤ 设置键 | ·测量状态下，按住2秒钟以上不松开，则进入设置状态 ·在设置状态下，显示参数符号时，按住2秒以上不松开， 进入下一组参数或返回测量状态 |
| ⑥ 左键 | ·在测量状态下无效 ·在设置状态下：① 调出原有参数值 ② 移动修改位 |
| ⑦ 确认键 | ·在测量状态下无效 ·在设置状态下，存入修改位的参数值 |
| ⑧ 增加键 | ·在测量状态下启动打印 ·在设置状态下增加参数数值或改变设置类型 |
| ⑨ 减小键 | ·在设置状态下减小参数数值或改变设置类型 |

5.2 参数设置说明

仪表的参数被分为若干组，每个参数所在的组在第4章《参数一览表》中列出。

参数及密码控制，未设置密码时不能进入。

进入设置状态后，若1分钟以上不进行按键操作，仪表将自动退出设置状态。

5.3 密码设置方法

当仪表处于测量状态时，可进行密码设置。

① 按住设置键  不松开，直到显示

② 按  键进入修改状态，在  ， ， 键的配合下将其修改为1111

③ 按  键，密码设置完成

★ 密码在仪表上电时或1分钟以上无按键操作时，将自动清零。

5.4 其它参数的设置方法

① 首先按5.3的方法设置密码

② 第2组参数因为是密码参数所在组，密码设置完成后，按  键可选择本组的各参数

③ 其它组的参数，通过按住设置键  不松开，顺序进入各参数组，仪表显示该组第1
个有效参数的符号

④ 进入需要设置的参数所在组后，按  键顺序循环选择本组需设置的参数

⑤ 按  键调出当前参数的原设定值，闪烁位为修改位

⑥ 通过  键移动修改位， 键增值， 键减值，将参数修改为需要的值

★ 以符号形式表示参数值的参数，在修改时，闪烁位应处于末位

⑦ 按  键存入修改好的参数，并转到下一参数

重复 ④ ~ ⑦ 步，可设置本组的其它参数。

退出设置：在显示参数符号时，按住设置键  不松开，直到退出参数的设置状态。

6、仪表工作原理

接通仪表电源，热电偶输入端开路时，仪表显示“” 。接通热电偶后，仪表显示环境温度，仪表选择快速测量方式，当电偶插入钢水后，温度快速上升，到达门槛值温度后，仪表进入平台判断过程，准备指示灯亮，仪表显示“” ；找到平台温度后，仪表显示平台温度，成功指示灯亮，电铃响，打印机自动打印、BCD码向外传送平台温度。延时5秒后，电铃恢复，整个过程结束，既使热电偶断开，温度数字也将保留在显示屏幕上，直到下次重新插上热电偶后，上次测量值消失，重复以上过程。

测量过程与显示、输出的关系如下表：

| 过 程 | 主机显示 | BCD码 | 指示灯 | 通 讯 | 变送输出 | 电 铃 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断偶 |  | CCCC |  |  | 0 |  |
| 温度低于门槛值 | 环境温度 | 环境温度 |  | 环境温度 | 0 |  |
| 正在进行 平台判断时 |  | AAAA | 准备指示灯亮 | WAIT | 0 |  |
| 测温成功 | 平台温度 | 平台温度 | 成功指示灯亮 | 平台温度 | 平台温度 | 响 |
| 测温失败 |  | BBBB | 失败指示灯亮 |  | 0 | 响 |

仪表上还有测温方式指示灯（连续或快速）用以指示当前的测温方式，以及分度号指示灯（S.B.R.WRe3-25）指出当前选用的分度号

若仪表参数设置不正确，或在测量过程中操作错误，使仪表判断不到平台温度，则仪表显示“”

★ 上述情况均不是仪表自身故障

7、功能及相应参数说明

7.1 测量

仪表从采样到显示的处理过程：

采样 → 量纲转换 → 调校 → 显示

量纲转换：热电偶信号，查mV值—温度值分度表，特殊情况下也可以按用户提供的信号与显示对照表或公式

调校：详见第七章

以下列出了测量及显示的相关参数，设置不正确，可能使仪表显示不正常。

★ 显示还受调校的影响。

（incH）—— 输入信号选择

设定应与实际输入信号一致，该参数以符号形式表示，下表列出了对应关系：

| 序号 | 显示符号 | 输入信号 |  | 序号 | 显示符号 | 输入信号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | S |  | 2 |  | R |
| 1 |  | B |  | 3 |  | WRe3-25 |

（LL）—— 门槛值

门槛值出厂设置为1000℃，当测量温度超过该设置时进入平台过程。

（tHL）—— 平台温度波动值

该参数设置值越大，测温越容易成功，但误差也可能较大，推荐值为5℃~8℃，出厂设置为14℃。

（t1）—— 快速测量时间

若测量温度超过门槛值后，经  设置的时间，仍未判出符合  及  条件的平台温度值，则测温失败，推荐值为 2.6秒。

（cP）—— 平台测温次数

该参数值越小，测温越容易成功，但误差也可能较大，推荐值为5~10次，出厂设置为5次。

（tEst）—— 测温方式设置

出厂设置为OFF ，设置为OFF时，为快速测温方式；
                     设置为ON时，为连续测温方式。

★   及  参数对测量结果影响较大

如果测温多次成功，但误差较大，则应适当减小  或增加 ；

如果测温容易失败，则应适当增大  或减小 。

7.2 变送输出

该功能为选择功能。

变送输出有3个参数：

（oP）—— 输出信号选择

选择为  时，输出为4mA~20mA（或1V~5V）

选择为  时，输出为0mA~10mA

选择为  时，输出为0mA~20mA（或0V~5V）

（bA-L）—— 变送输出下限设定

（bA-H）—— 变送输出上限设定

例：要求变送输出4mA~20mA，对应500℃~1200℃，则设置  = ， = ，  =

7.3 通信、打印接口

该功能为选择功能。

当该接口用于通信时，可连接到计算机，实现计算机与仪表间完全的数据传送。

与通信功能相关的参数有2个：

（Add）—— 仪表通信地址。设置范围0~99，出厂设置为1

（bAud）—— 通信速率选择。可选择2400，4800，9600，19.2k四种

（Po）—— 通信或打印方式选择。必须选择为0
    选择为0时，通信方式
   选择为1时，打印方式（自动打印 +  键打印）

有关的通信命令及协议详见《2002版通信协议》，与快速测量仪相关的命令如下：

# AA ↙            读测量值

# AA0001 ↙        读输出模拟量值（变送输出）

# AA99 ↙          读仪表版本号

′AABB ↙          读仪表参数的表达符号（名称）

$ AABB ↙          读仪表参数数值

% AABB（data）↙   设置仪表参数

当该接口配接打印机时，与打印功能相关参数：

（bAud）——通信速率选择。必须选择为9600

（Po）—— 通信或打印方式选择。必须选择为1

选择为0时，通信方式

选择为1时，打印方式（自动打印 +  键打印）

另外还有5个参数用于设置和校准仪表内部实时钟：，，，， 分别为年、月、日、时、分

7.4 BCD码接口

该功能为选择功能。

仪表为4位BCD码输出，低电平有效。

8、调校

调校可以减小由于传感器，引线等引起的零点和满度误差，提高系统的测量精度。通过零点修正参数和满度修正参数实现。仪表应每年检验一次，检验步骤如下：

准备

仪表通电预热15分钟

使用精度优于或等于0.05%的电位差计做信号源

用精密水银温度计放在热电偶的冷端补偿感温元件孔内

静态性能检查

将  参数设置为ON，使仪表处于连续测温方式，连续指示灯亮

调整电位差计，使输出为0

读取水银温度计指示的冷端温度，并从分度表上查出对应的毫伏值E补

查分度表得出每一个检定温度点对应的毫伏值E标

调整电位差计输出，使仪表显示值从下向上接近检定点温度，直到仪表刚稳定地显示该温度值为止，这时电位差计的读数为上行实际值E实上

再调整电位差计输出，使仪表显示值从上向下接近检定点温度值，直到仪表刚稳定地显示该温度值为止，这时电位差计的读数为下行实际准E实下

误差计算：

△ =                                   × 100%

在仪表的有效测量范围内应至少抽验5点（尤其在常用的温度范围内多抽几点）。如果误差均在允许范围内，则可认为仪表在全量程范围内准确度是合格的

动态性能检查

将  参数设置为OFF，使仪表处于快速测温方式，快速指示灯亮

断开电位差计，则仪表显示“”，使电位差计输出0，并接通，仪表显示环境温度

任意抽验一点温度（例如1200℃，S分度）仪表按出厂设置，即  = ， = 1000℃， =14℃， = 2.6秒， = 10，打印方式  = 1

当仪表显示环境温度时，迅速调整电位差计，当仪表显示值大于1000℃时，仪表进入平台判断过程，显示“”，准备指示灯亮，使电位差计上升到1200℃对应的毫伏值后固定不动。约1秒以后，电铃响，成功指示灯亮，仪表显示平台温度，同时打印机自动打印出时间与温度值。延时5秒后，电铃恢复。

断开电位差计，仪表仍保持原来的测量结果，将电位差计调整至输出为0，接入仪表，则仪表清除原来的测量结果，显示环境温度

调整电位差计增加输入，当仪表显示值大于1000℃后，仪表进入平台判断过程，显示“”，准备指示灯亮，不断地改变毫伏值，使实际温度与1200℃的差值△T大于14℃，经过大约3秒钟后，电铃响，仪表显示“”，失败指示灯亮

调校方法

通过零点修正参数及满度修正参数来调校，应先进行零点修正，再进行满度修正。

（in-A）—— 零点修正值，出厂设置一般为0

显示值 = 零点修正前的显示值 +

（Fi）—— 满度修正值。出厂设置一般为1.000

显示值 = 满度修正前的显示值 ×

（Li）—— 冷端补偿修正值

出厂设置为1.000，补偿精度为 ±0.2℃，增加该参数的数值，使补偿的温度增加，减小该参数的数值，使补偿的温度减小。

不需要冷端补偿时，可将该参数设置为0。

★　输入信号短接时，仪表应显示输入端子处的实际温度，受仪表自身发热的影响，该温度可能会高于室温。在实际应用中，补偿导线接到端子，仪表自身温度即为测量的冷端温度，因此仪表发热不影响测量精度。

9、仪表使用的注意事项

仪表设定的分度号应与补偿导线、热电偶的分度号一致

接通电源后，如果测温枪未安装热电偶，仪表的3个状态指示灯均不亮

测温成功后不应拉着测温枪在地上拖 ，这样有可能引起热电偶忽通忽断，使仪表误认为更换了新电偶，自动将结果清除。

仪表的基本功能是温度测量及显示，测温状态显示（用指示灯分别代表准备、成功、失败，以及测量的方式，当前选择的分度号），基本接口是用于提示测温工提枪的电铃接口。可选接口是通信、打印接口， 4mA~20mA接口，BCD码接口

将仪表测温方式置于连续测温方式时，本仪表可作为一般工业用热电偶测温的高精度二次仪表使用

注意电铃输出接口为高压（200V AC），接线时请断电操作

# Text boxes

E上限 – E下限

［（E实上+E实下）/ 2 – E标 – E补］